Zkoumání památek pomocí záření X

M. Otava, Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec, lubomir.o@tiscali.cz

O. Šupčík, SPŠS Josefa Gočára, Praha 4, ondra.supcik@seznam.cz

E. Zadinová, Gymnázium Nad Alejí, Praha 6, eva.zadinova@email.cz

Abstrakt:

Rentgenfluorescenční analýza je široce rozšířená metoda používaná v mnoha oborech. My jsme pomocí této metody zkoumali brýle, prsteny a staré mince. Na konci práce jsou naměřené výsledky diskutovány.

1 Úvod

Rentgenfluorescenční analýza je analytická metoda vhodná k měření atomového složení mnoha druhů vzorků, mimo jiné i historických a kulturních objektů. V našem případě se jednalo o vzorky evropských mincí, dvou prstenů a „pacičky“ brýlí. Její princip spočívá v buzení charakteristického záření X ve vzorku, a to buď zdrojem záření X nebo  nízkoenergetického gama.

2 Princip metody

Rentgenfluorescenční analýza (RFA) využívá jednoho typu interakce ionizujícího záření s hmotou, konkrétně fotoefektu. Při něm dochází k tomu, že foton ionizujícího záření předá veškerou svoji energii elektronu v atomu zkoumaného materiálu a tento elektron následně atom opouští. Vzniklá vakance je záhy „zaplněna“ elektronem z vyšší hladiny. Při tom se uvolní energie, a to buď ve formě Augerova elektronu nebo charakteristického záření X. Energie fotonu tohoto záření závisí na protonovém čísle a typu přechodu (např. z hladiny L na hladinu K – tomu odpovídají K linie). Právě toto charakteristické záření je nositelem informace o složení vzorku.

Fotoefekt však není jediným typem interakce, kterou budící foton může podstoupit. Převážně se jedná o Comptonův jev a koherentní rozptyl. Koherentní rozptyl není příliš na závadu měření, neboť při něm energie fotonu zůstává stejná a nehrozí interference s fotonem charakteristického záření. U Comptonova jevu tomu tak bohužel není. Comptonův jev představuje nejdůležitější zdroj pozadí v RFA. Toto pozadí je třeba nějakým způsobem vyloučit.

Bohužel závislost mezi počtem naměřených fotonů dané linie a množstvím prvku ve vzorku není přesně vzato lineární. Ve skutečnosti odezva závisí i na množství dalších prvků ve vzorku, nikoli jen na množství prvku, kterému ona linie odpovídá. Tento efekt nazýváme matricový jev. Je způsoben absorbcí budícího (odstraňuje ze spektra budícího záření ty fotony, které by jinak vybudily daný prvek) i charakteristického záření (charakteristické záření je absorbováno a nepřispívá k signálu, navíc se zesiluje signál prvku, který absorbuje). Eliminace matricového jevu (resp. jeho matematické podchycení) je samozřejmě možná, ale vyžaduje složitou kalibraci se standardy, případně naprostou znalost a stálost geometrie. To je jeden z důvodů, proč jsme prováděli pouze kvalitativní a nikoli kvantitativní analýzu. Druhým důvodem je pak nutnost znalosti velmi mnoha fyzikálních konstant a složitost výpočtu.

3 Instrumentace

Jako budící zdroj jsme použili plutonium 238. Jedná se o běžný prstencový zdroj od firmy Amersham. Energie záření Pu238 se pohybuje mezi 12-20 keV. To je energie vhodná k buzení charakteristického záření v podstatě celé Mendělejevovy tabulky, a to buď linií K či L. Aktivita zdroje byla 10 mCi, to jest 37 MBq.

Charakteristické záření jsme měřili pomocí běžného polovodičového Si/Li detektoru od firmy ORTEC. Tento druh detektoru má dobrou rozlišovací schopnost (FWHM asi 180 eV na energii Fe55 – 5.9 keV), která je u RFA velmi důležitá. Bohužel okénko detektoru není možno vyrobit libovolně tenké, proto není možno měřit charakteristické záření prvků se Z<15. Energie jejich charakteristického záření je příliš nízká na to, aby záření okénkem prošlo. Navíc pravděpodobnost vybuzení charakteristického záření je u lehkých prvků tak jako tak nízká. Nevýhodou je rovněž nutnost chlazení tekutým dusíkem (zvláště pak při měření v terénu). Detektor je výrobcem konstruován pro napětí -1500V.

Zvolená geometrie měření vzhledem k použitému přístrojovému vybavení a charakteru vzorků byla koaxiální, jak vidíme na obr.1.

Signál z detektoru je zesílen a veden do multikanálového analyzátoru, kde se shromažďuje a rozděluje do kanálů podle energie. Po změření celého spektra je výsledek načten do počítače k dalšímu zpracování pomocí programu QXAS.

Program QXAS umožňuje provést snadnou identifikaci jednotlivých píků a následný fit naměřeného spektra. Jeho výstupem jsou plochy píků s odchylkami, fitované spektrum a tvar pozadí.

4 Měření

Nejdříve jsme provedli energetickou kalibraci. Postup je vcelku jednoduchý, nejdříve změříme spektrum vzorku o známém složení a pak píkům přiřadíme hodnoty energií z tabulky. Výpočet pak provede program QXAS sám. My jsme použili kalibrační destičku obsahující V, Fe, Zn, As, Br a Sr. Energii jsme přiřadili kanálům, kde byly vrcholy píků V K a Sr KPomocí ostatních píků jsme se přesvědčili, že energetická kalibrace byla provedena správně.

Poté jsme přistoupili k vlastnímu měření vzorků. Konkrétně se jednalo o:

Mince1: Rakousko-Uhersko, 1872 , 10 krejcarů	Mince2: Francie, 1840, 5 franků

Mince3: Belgie, 1873, 5 franků			Mince4: Rakousko-Uhersko, 1800

Mince5: Rakousko-Uhersko, 1907, 5 korun		Mince6:Rakousko (Wroclaw),

Mince7: Rakousko-Uhersko, 1879, 1 Fl		Mince8: Rusko, 1899, 50 kopějek

Mince9: Lucembursko, 1972, 10 franků		Mince10:Rak.-Uhersko, 1890, 1 Fl

Mince11: Rakousko-Uhersko, 1916, 1 koruna	Prsten1: výrobcem udáváno stříbro

Prsten2: výrobcem udáváno bílé zlato		Brýle: udávána slitina titanu

Naměřená spektra jsme zpracovali pomocí programu QXAS.

5 Výsledky měření a diskuse

Výsledky měření jsou zpracovány do následujících tabulek:

| vzorek | Ti | Fe | Ni | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brýle | 2480 | 259 | 16615 | 128 |

Z uvedené tabulky vyplývá, že brýle jsou opravdu vyrobeny ze slitiny titanu. Nicméně nejvíce obsaženou složkou je nikl. Objevili jsme ještě stopy železa a zinku.

| vzorek | Fe | Cu | Ag |
| --- | --- | --- | --- |
| Prsten1 | 388 | 3090 | 557 |

Prsten je slitinou mědi a stříbra, je otázkou, která složka je významnější. Současně jsme naměřili určité množství železa. Další prvky jsme nezjistili, možná protože účinnost měření byla v tomto případě velmi nízká.

| vzorek | Cr | Fe | Ni | Cu | Zn | Au |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prsten2 | 90 | 468 | 7691 | 11112 | 4060 | 17949 |

Skutečně se jedná o zlato. Dalšími podstatnými složkami jsou zinek a nikl, které jsou přidány zřejmě pro dosažení bílé barvy. Kromě toho je s nimi srovnatelný ještě obsah mědi. Chróm a železo jsou obsaženy v minimálním množství.

| vzorek | Ca | Cr | Fe | Ni | Cu | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mince4 | 212 | 339 | 1672 | 1519 | 663930 | 1022 |

Jedná se o téměř čistou měď. Ostatní jsou pravděpodobně pouze nečistotami.

| vzorek | Cr | Fe | Ni |
| --- | --- | --- | --- |
| Mince9 | 244 | 2690 | 427867 |

Tato mince je vyrobena z téměř čistého niklu.

| vzorek | Ca | Cr | Fe | Ni | Cu | Zn | Ag | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mince1 | 0 | 0 | 553 | 0 | 64720 | 557 | 1103 | 764 |
| Mince2 | 0 | 58 | 388 | 0 | 26978 | 200 | 3054 | 931 |
| Mince3 | 189 | 54 | 721 | 107 | 19464 | 326 | 2787 | 1147 |
| Mince5 | 114 | 75 | 690 | 150 | 25523 | 601 | 2860 | 1634 |
| Mince6 | 0 | 76 | 656 | 144 | 101148 | 467 | 751 | 1783 |
| Mince7 | 0 | 69 | 417 | 73 | 26840 | 333 | 2410 | 601 |
| Mince8 | 134 | 45 | 631 | 110 | 18631 | 304 | 2168 | 400 |
| Mince10 | 0 | 0 | 386 | 0 | 18759 | 190 | 2313 | 663 |
| Mince11 | 0 | 0 | 521 | 0 | 18324 | 181 | 1965 | 1233 |

Při analýze mincí jsme neuvažovali obsah Ca, Cr, Ni a Zn, každý z jiných důvodů. Ca je velmi často přítomen díky povrchovému znečistění, obsahy Cr a Ni jsou příliš nízké, tudíž zatíženy velkou experimentální chybou. Rovnež měření obsahu Zn je zatíženo velkou experimentální chybou. Důvodem chyby je interference s píkem Cu, která činí hodnotu plochy píku Zn bezcennou.

Vzhledem k tomu, že drahým kovem obsaženým v mincích je Ag, je jejich ryzost udána poměrem Ag k celku. Ryzost všech mincí je tedy zhruba stejná s výjimkou mincí 1 a 6, kde je výrazně nižší. Mince 1 i 6 měly ve své době malou nominální hodnotu. Ve všech případech se jeví jako fakt, že stříbro je skutečně nositelem hodnoty a Cu sloužila ke znehodnocování. Nelze jednoznačně tvrdit, zda se ostatní prvky dostaly do vzorku s mědí nebo stříbrem. Vzhledem k pestrému původu mincí nebylo možné vysledovat další závěry.

6 Závěr

Během této práce jsme zjistili, jak široké použití má tato metoda ve výzkumu kulturních a historických památek. Jediné čeho litujeme, že se jí nemůžeme dlouhodoběji věnovat.

Poděkování

Chtěli bychom vyjádřit svůj vřelý dík ing. Petru Průšovi za neocenitelnou pomoc při měření, přípravě prezentace a ochotné zodpovězení všech dotazů.  Jsme až do konce života zavázáni též Doc. ing. Tomáši Čechákovi za neskutečně přelaskavé zapůjčení mincí z jeho vzácné osobní sbírky.

Reference:

[1]	Toelgyessy, J. a kol.: Rádionuklidová roentgenfluorescenčná analýza zložiek životného prostredia, VTEL, 1983, Bratislava

[2]	QXAS (Quantitative X-ray Analysis System), IAEA 1995-96

[3]  Janssens, K.H.A.; Adams, F.C.V.; Rindby, A.: Microscopic X-ray Fluorescence Analysis,         Wiley, 1999, Chichester

[4] Dziunikowski, B.: Energy Dispersive X-ray Fluorescence Analysis, PWN, 1987, Warszawa